### Трансмиттер Минилинк
Это устройство предназначено для измерения глюкозы крови в межклеточной жидкости в подкожно жировой клетчатке и передаче информации на совместимые устройства: помпу 522,722, помпу 523/723 Revel, помпу 554/754 Veo или Гардиан.
В этом устройстве сенсор крепится непосредственно к радиопередатчику, что позволяет существенно уменьшить размер устройства. Трансмиттер водонепроницаем и имеет элемент питания повышенной емкости,что позволяет ему работать до 14 дней без подзарядки (реальный срок использования без подзарядки 7 дней). А 20-минутной экспресс-зарядки батареи хватит на целых 3 дня. Размер устройства - всего 36 х 28 х 08 мм, а площадь крепежного пластыря - всего 38 x 20 мм - не более размера почтовой марки.

#### Технические характеристики трансмиттера:
- Экран - используется экран помпы или Гардиана
- Цвета корпуса белый
- Водоустойчивость (IPХ8*) -полная
- Измерение сахара крови -Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении до 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера
- Батарея - несъемный, незаменяемый аккумулятор (зарядное устройство входит в комплект)
- Длительность работы от батареи - До 14 дней от одного заряда
- Дальность работы -1,83 метра
- Используемый протокол связи - радиосвязь
- Гарантия - 8 месяцев
- Сенсор для измерения сахара крови в реальном времени и использования с инсулиновой помпой Paradigm Real Time X22 и/или системой CGMS Gold. Сенсор одноразовый, имеет ограниченный срок годности и требует особого режима хранения (от -2 до +27 °C). Гарантируемый срок работы сенсора при правильном хранении и эксплуатации составляет 144 часа, то есть 6 суток!
- Сенсор состоит из:пластырной основы,подкожного пластикового катетера,иглы проводника, которая удаляется после введения сенсора, разъема для подключения кабеля трансмиттера или CGMS.

Инструкция в электронном виде на сайте Медтроника только такая http://www.medtronic-diabetes.ru/product-information/index/instrukcii.html?file=tl_files/RU/instructions/IFU_CGMS.pdf от более старого устройства, но принципы с современным устройством одинаковы.
Фирма Медтроник выпускает устройства с разной частотой передачи данных, поэтому нужно следить, что бы индекс на устройстве, которое будет работать с минилинком совпадал с индексом на минилинке. Устройства предназначенные для работы в Канаде и США имеют индекс NA, устройства предназначенные для остального мира WW Если этот индекс будет различаться, то устройства, например минилинк и помпа, не смогут работать вместе

На фотографиях ниже можно видеть пример двух совместимых устройств: Помпы 722 и трансмиттера

На совпадение этих индексов следует обращать внимание при покупке приборов с рук. Так купив помпу, предназначенную для эксплуатации в США или Канаде, вы не сможете приобрести в России совместимый с ней трансмиттер у официальных дистрибьютеров.
Для более эффективного использования сенсора и трансмиттера, рекомендуем ознакомится со следующей темой http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=34&t=8038